潍坊学院数控车削柔性单元采购项目（41332）

第八部分  技术要求及说明
一、项目说明
1、本项目为交钥匙项目。
2、本技术要求及说明中所有名词仅代表采购人对功能的需求，不代表该名词被指定，供应商可自行提供符合磋商文件要求的产品。
二、分包明细表
	包号
	分包名称
	预算（万元）

	1
	数控车削柔性单元
	149.00


三、技术参数要求
	序号
	设备
名称
	性能指标
	单位
	数量

	1
	白光干涉粗糙度仪
（表面形貌测量仪）
	一、基本要求
（一）设备功能
1.1 白光干涉粗糙度仪
由测量单元、控制器、底座/防震台、镜头以及分析软件构成。
采用非接触式的白光干涉原理，避免接触式测量对样品的损伤，在任意放大倍率下均可实现＜1nm的检测精度；可用于对各种精密器件以及材料表面进行亚纳米级测量，以“面”的形式获取表面3D形貌，通过专用软件对3D形貌进行数据分析和处理。
1.2 数据管理分析软件
支持模块化设计，有多个模块（2D、3D或4D模块、高级轮廓、颗粒与微颗粒、统计分析和拼接）可选择。可根据不同需求制定报告格式。

可实现多种测量模式：专业的粗糙度分析，根据国际统一的计量标准测量，包括ISO4287/ISO16610/ISO25178等；任意位置的截面测量，可测量高度、高度差、平面度、宽度、角度、半径等，仅需获取1次数据，可多次重新测量任意位置；
（二）技术参数
2.1 测量单元参数:
2.1.1 Z轴扫描范围：≥5000um
2.1.2 最大扫描速度：≥400um/s
2.1.3 RMS重复性：≤0.005nm，提供验证报告等证明材料加盖公章
2.1.4 1σ台阶高度重复性：≤0.09%
2.1.5 1σ台阶高度准度：≤0.5%，提供验证报告等证明材料加盖公章
2.1.6 被测物体反射率：0.02%-100%
2.1.7 相机像素：≥1920*1200
2.1.8 测量原理：白光干涉
2.1.9 扫描装置：压电陶瓷
2.1.10 测量点数：≥1920*1200
2.1.11 扫描速度：169-3200Hz
2.2 白光干涉镜头参数:
2.2.1 镜头倍率：10X
2.2.2 工作距离：≥7.4mm
2.2.3 单视野范围：≥1.8mm*1.2mm
2.2.4 点间距：≤1um
2.2.5 平面测量精度：≤0.5um
2.3 平台参数：
2.3.1 平台运行范围：≥100mm*70mm
2.3.2 运行方式：手动
2.3.3 倾斜角度：≥±5°
2.4 软件功能：
2.4.1 粗糙度分析：根据国际统一的计量标准测量，包括ISO4287/ISO16610/ISO25178等；
2.4.2 多样品批量测量：对于多个样品，以相同条件进行批零测量，可以在一瞬间发现差异，缩短分析时间；
2.4.3 截面测量：可测量高度、高度差、平面度、宽度、角度、半径等，仅需获取1次数据，可多次重新测量任意位置；
2.5 其他
2.5.1 可以达到VC-D防震等级的主动防震效果；
2.5.2 显示器尺寸：≥27吋，内存：≥16G，固态硬盘：≥500G，显卡：RTX 3060及以上。
	
	

	2
	移动机器人
	机器人本体
（一）基本参数
1.轴数：6
2.工作半径：≥2700mm
3.重复定位精度：±0.05mm
4.机器人本体防护等级：
IP 65
5.安装方式：地面安装（倾斜不能超过5º）
（二）各个轴的运动范围：
轴
轴运动范围    额定负载时的最大转速
1.
  +/-185°    
120°/s
2.
 -140°to -5°
115°/s
3.
 -120°to 168°
112°/s
4.
 +/-350°       179°/s
5.
 +/-125°       172°/s
6.
 +/-350°       220°/s
二、机器人控制柜和示教器参数
1.安装的伺服轴数量：≥9个

2.防护等级：IP 54

3.摆放多个柜子时的布局：相邻摆放，间距不小于50mm，也可以叠起来摆放

4.电源要求

额定供电电压：3 x 400V AC,

额定电压容许偏差：-10% / 10%

额定输入功率：13.5kVA 

频率：49 … 61 Hz

5.处理器：多核2.6 GHz

硬盘：HDD 40 GB

内存：2 GB RAM

6.控制柜尺寸

参考高*宽*长：960 mm*792mm*587mm

7参考尺寸（宽x高x厚）：245mm x 290mm x 60mm

8.显示屏：触摸彩色显示屏，600 x 800像素，电容式

9.显示屏参考尺寸：8.4"

提供厂家针对此项目的授权书原件加盖公章
	
	

	3
	数控车削中心
	总体要求
搭载i5智能数控系统，采用T3平台结构，配置主轴单元、主伺服电机、八工位伺服刀架、两轴伺服电机和直线导轨。整机采用全封闭式防护结构。
车床尺寸加工零件的精度可达IT6级，并且在最佳切削状态下能够达到表面粗糙度最高为Ra0.4。
二．标准机床主要结构及特点
1.总体结构采用平床身、斜床鞍结构X、Z轴及尾台导轨均采用直线滚动导轨。
2.X、Z轴导轨及尾台导轨均采用直线滚动导轨，进给系统采用伺服电机通过联轴器与滚珠丝杠直接连接，两轴导轨均采用滚动导轨。
3.标配优质整体主轴套件,前后端采用双列圆柱滚子轴承作为径向支撑，同时组合安装角接触球轴承的结构。
4.标配8工位伺服刀架。刀架通过减速机驱动刀架内部动齿盘实现刀盘转位，刀盘旋转到位后定齿盘与动齿盘液压锁紧。
5.标准卡盘选用8吋中实液压卡盘，可选配其他规格液压卡盘及油缸。
6.尾台采用线性导轨导向，液压动力整体驱动及顶紧。
7.液压油箱放置在床身后面，由防护与外界隔离。机床X、Z轴设有定量式集中润滑系统，可对各轴滚珠丝杠、导轨等进行定时润滑，动作由i5数控系统自动控制。
8.冷却采用大流量冷却泵，保证机床精度免受切削热的影响。刀架采用内冷却方式（冷却液经刀架内部由刀盘或刀夹的出水口喷出）。
9.采用全封闭式全防护，内防护与床身成倾斜角度，加工区下方在保证机床刚性的前提下预留最大排屑空间。
10.电气设计符合GB 5226.1－2008电气标准。数控系统采用i5系统，确保机床的安全性、可靠性。
11.封闭式电箱，电箱采用槽板布线结构，电箱内预留一定空间以便于扩展功能。采用转轴式操纵控制箱，方便于机床的设置与操作。具有报警装置及紧急停止按钮。
三.主要技术参数及精度
1.最大车削直径mm：Φ360

2.最大车削长度mm：500

3.床身上最大回转直径
mm：Φ580

4.滑板上最大回转直径
mm：Φ330

5.主轴：主轴端部型式及代号:A2-6


前轴承内径mm：100


主轴前端孔锥度及锥孔1:20；Φ70


主轴通孔直径mm
:Φ65


标准卡盘直径inch
:8


主轴最高转数r/min:4000,同时受卡盘及卡具限制

主轴额定扭矩Nm:
157.5（666r/min）


主轴最大扭矩Nm
:215（666r/min）


主电机输出功率连续/30分钟kW:11/15

6.两轴:X/Z轴快移速度m/min:30


X轴行程
mm:200


Z轴行程
mm:510

7.尾台:尾台行程mm
:400


尾座驱动方式:油缸驱动


尾台锥孔锥度莫氏:莫5

8.刀架:刀架形式:卧式八工位伺服刀架


刀架中心高mm:80


刀架转位重复定位精度Sec.
:±1.6


刀盘可否就近选刀:可以


端面刀夹mm
25×25:1个

镗刀夹mmΦ40:3个

变径套mmΦ32:1个
9.其它:主轴中心高距床身底面mm:1080


机床参考净重kg:3600


电源总容量kVA:27


机床外形参考尺寸（长X宽X高）mm：2550×1675×1760
四.机床精度
贯彻GB/T 16462.1-2007《数控车床和车削中心检验条件第1部分：卧式机床几何精度检验》和GB/T16462.4-2007《数控车床和车削中心检验条件第4部分：线性和回转轴线的定位精度及重复定位精度检验》
1.加工精度:IT6
2.加工工件圆度(mm):0.003/Ф70
3.加工工件圆柱度(mm):0.015 / 300
4.加工工件平面度(mm):0.020/Ф300
5.加工工件表面粗糙度:Ra1.25
6.定位精度:X轴(mm):0.008,Z轴(mm)
0.008
7.重复定位精度:X轴(mm):0.004,Z轴(mm)
0.005
五．配置及主要配件清单
1.数控系统
i5系统
2.X/Z轴电机
12Nm



3.主伺服电机
11/15kW



4.主轴轴承


5.支撑轴承

6.X轴丝杠、Z轴丝杠




7.X轴导轨、Z轴导轨




8.液压卡盘
8吋中实
标配一副软爪
9.液压油缸
8吋中实
国产

10.刀架
80中心高8工位伺服刀架

11.尾座
莫氏5号 油缸驱动
12.液压站


13.排屑装置
链式右侧排屑器 含排屑小车
六．主要随机附件清单
1.链式右侧排屑器

1个

2.排屑小车
含于排屑器
1个

3.附件箱

1套

4.三色灯

1个

5.地脚底盘

6个

6.地脚螺栓
6个

7.地脚螺栓螺母

6个

8.地脚垫圈

6个

9.电气柜门钥匙
三角型


七．随机文件

1.合格证明书

1份
纸质版
2.装箱单

1份
纸质版
3.维修及维护手册

1份
U盘
4.系统操作手册

1份

5.系统编程手册

1份

6.电路图册

1份

7.卡盘、油缸使用说明书（或维护手册）

1份

8.刀架使用说明书（或维护手册）

1份

9.液压系统使用说明书

1份

八．运行环境及安装、调试
1.应放置于室内且干燥的环境中。机床基础按照机床地基要求进行制作。
电源电压：额定电源电压AC380V，电压波动范围－10～＋10，电源频率： 50Hz1Hz。超出此范围用户需自行购买稳压电源。
环境空气温度：5℃～40℃范围内；且24h平均温度应不超过35℃。
湿度：最高温度40℃，相对湿度不超过75% ，且湿度变化不引起冷凝。
空气中粉尘浓度不得大于10mg/m3,不得含酸、盐和腐蚀气体。
气源压力：0.5-0.7Mpa
气源流量：350L/min
机床安装要远离振源、热源。机床安装所在厂房内的动力要在0.5G以下(G为重力加速度)。
2.机床安装调试：预制水泥地基，地基图可另行通知。
3.机床检测要求：检测仪器,检测工具应在检测环境中放置足够的时间,使它们处于等温状态,检测时还应避免气流,日晒或外部热流等因素的影响,对机床位置精度的评定环境温度以20℃为准,但一般应符合下列条件。
环境温度15℃～25℃。
检测前机床应在检测环境中等温不少于12h。
机床占有空间任意的温度梯度不超过0.5℃/h 。

	台
	1


四、其他要求
1、成交产品厂家需配合磁悬浮重点实验室完成磁悬浮电主轴项目并提供实施方案。
2、成交供应商应按磋商文件、响应文件及在磋商过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

3、设备的拆箱、安装、通电、调试、对接等工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。为使设备能正常安装、调试、运行、维护及检修,成交供应商应提供相应的技术培训。培训内容和时间与工程进度相一致。

3

